# 真实技术保护：消杀与低刺激

内部工作底稿｜2026年9月4日｜取代《有效技术方案.md》成为当前总菜单

不是授权结论，也不是自由实施意见。涂层配方、间隙尺寸、剂量、阈值全部由工程师签字。独权由代理师定稿。 第 25 条：只写装置、测量量和联锁。不写治疗、不写疗效、不写针对什么人什么病。

网页：https://company-knowledge-base-nine.vercel.app/patents

## 先说三条坏消息，不说清楚后面全白写

一、「漂浮舱用 AOP」报不了。 紫外＋臭氧＋双氧水的 Peroxone 系统，Superior Float Tanks 这类制造商把原理写在官网上当卖点公开销售，多家运营商逐条复述，连一微米过滤、35% 双氧水投加、100ppm 余量都写出来了。这是公开在售的现有技术。（PAT-PRI-065）

二、「用光触媒」也报不了。 管内壁镀纳米二氧化钛、紫外灯激发产生羟基自由基的泳池水处理反应器已经是商品，公开宣称涂层技术有多项发明专利；另有 CN101723484A 等专利公开。泳池领域还有光催化配 405 纳米蓝光的公开案例研究。（PAT-PRI-066、PAT-PRI-067）

连「AOP 加光触媒组合」都不行——泳池里已经出现过紫外灯＋臭氧段＋二氧化钛涂层装在同一个反应器里的做法。（PAT-IDEA-040）

三、老年那条我写错了，前提就不成立。 你们的液体会抽回储液罐，人是在空舱里起身，浮力早就没了，跟从一张低床上起来差不多。「在中性浮力里坐不起来」这个问题在你们产品上根本不存在。而且靠降液位让重力逐步回到身体这条路也被封死：US5295929 公开了改变水位调节浸没水平和浮力、按卧坐站渐进加载，US6042602 公开了升降液位改变作用在漂浮者身上的力，临床上不同水深减重多少更是公知常识。（PAT-IDEA-017 已改成记录这个错误，PAT-PRI-075、PAT-PRI-076）

交底书第一段就要写：我们承认先进氧化和光催化是现有技术，我们主张的是高盐条件下的特定结构和联锁。 不这么写，审查员一检索就完。

## 消杀：能保护的是高盐把这套东西打坏之后的对策

### 1. 羟基自由基在你们的液里活不到扩散开

22–30% 硫酸镁大约是 2 mol/L 量级的硫酸根，再加泻盐带进来的微量氯和溴。公开文献很明确：卤素和碳酸盐是羟基自由基的强清除剂，会把非选择性的羟基自由基转成选择性的卤素自由基；硫酸根有中等程度的淬灭作用。再加上工作液本身对紫外和可见光衰减很强（高盐、皮脂、棕色氧化物），光根本进不到深处。

结果就是：往循环回路里投加氧化剂这种做法，在高盐里有效作用体积塌缩到生成面附近薄薄一层。 实际杀灭很可能主要靠残留的双氧水，而不是羟基自由基。

能写的装置： 光催化面和对置壁面之间形成强制流动的窄间隙，间隙上限取两个数的小者——一个是按实测清除速率反推的自由基特征扩散长度，一个是工作液在激发波长下的实测穿透深度；流量和间隙一起保证每个液元的停留时间够。

要写成"间隙由高盐实测参数决定"，不是拍一个毫米数。 清水里羟基自由基寿命长得多，体相投加就够用，这个方案的必要性就消失了——这恰好证明高盐是必要条件。

PAT-IDEA-026

### 2. 溴酸盐：你们现在这套做法的真实隐患

泻盐含微量溴。文献里有一句很关键：在氯化钠储备液里，痕量溴的影响甚至强于氯本身。臭氧和溴离子反应生成次溴酸，再氧化成溴酸根，这是饮用水和泳池领域公认的消毒副产物路径。

漂浮舱特殊在三点叠加：盐量极大，溴的绝对量随补盐持续累积；行业公开做法是工作液几个月才整体换一次，液相几乎是个只进不出的累积容器；而行业标配恰恰就是 Peroxone。

能写的装置： 液路上取消对工作液的臭氧投加通路，臭氧发生器唯一的出口通向排空后的舱内气腔，两者之间设不可旁通的隔断；液相氧化改由光催化面承担。设溴酸盐检测通路，超上限就禁止回填和占用。

这是对你们现行做法的实质改进，不是换个说法。 但前提是先测出所用原料的溴本底和实际累积曲线——测不到溴，这条直接打掉，不要硬写。

PAT-IDEA-027

### 3. 最强的一条：空舱段做气相光催化，专治液相够不着的舱壁

循环式 AOP 的作用对象是流经反应器的液体。舱壁上的生物膜不流经反应器。 行业里怎么办？公开资料写得很清楚：每天拿抹布擦棕色氧化物，每周擦洗消毒一次。

于是最脏的地方恰好是氧化能力最弱的地方——液相自由基被高盐清除，壁面又根本不在液相回路里。

你们的排空式架构提供了一个别人没有的窗口：舱空了，里面是个封闭气腔。

能写的装置： 这个时段里，舱内表面的光催化涂层被激发源照亮，同时向气腔投加臭氧，对壁面和气相同时氧化。气相里没有硫酸根和卤素的清除体系，自由基路径才真的成立。 处理完由同一涂层催化分解残余臭氧，残余浓度达标才允许回填和开门。占用、气相处理、回填三态互斥。

协同点必须写足（组合发明的命门）：气相处理解决了液相被清除的问题，液相薄层解决了气相够不到溶解态污染物的问题，互为补充；臭氧从液路挪到气路，同时把溴酸盐问题也解掉了——一个动作解两个问题。这才叫协同，不是拼凑。

PAT-IDEA-028

### 4. 盐霜会把光催化面盖死——这是高盐独有的失效，最适合钉住高盐

舱排空后壁面残留高浓度盐液膜，干燥时析出盐霜盖在涂层上。光催化是表面过程，被盖住就失活，盐层还散射激发光。清水领域的光催化反应器根本不会遇到这件事。

能写的装置： 激发之前先冲洗沥干；用可测的盐层判据决定放不放行激发——表面电导、指定波长的漫反射率、或者涂层面上的光电流响应，不达标就再冲一次，而不是直接开灯。

注意："冲洗舱内表面"本身已经被公开了（商业排空式产品有回冲系统），所以只能主张"以盐层判据放行激发"这个闭环。

PAT-IDEA-029

### 5. 舱内的灯兼做激发源

舱里本来就要有受控照明。分开做要两套光学、两处密封、两处盐蚀点，而且激发波段万一误开在人身上是事故。

能写的： 同一组发光器件含可见照明通道和激发通道；激发通道的供电回路与占用状态硬件互锁——占用信号为真时物理断路，不靠软件判断。

这样"人在时不可能被激发光照到"是结构上的必然，不是控制逻辑上的承诺。

这条单独站不住，做成第 3 条的从权，不要单独立案。 PAT-IDEA-030

### 6. 就绪＝化学输出

上一版我写的"过程向量"太空。现在换成五个真实可测的化学量：工作液密度、温度、液相氧化剂余量、气腔残余臭氧、溴酸盐。五项同时进窗，占用许可才为真；任一项越界进入对应补救分支。门锁和灯只是这个许可的输出。

跟被打掉的预约门锁方案（PAT-IDEA-023）的区别必须讲透：那个写的是预约加消杀加电磁锁的商业流程；这个写的是五个化学量的联锁，其中三项是本方案自己产生的物理量。不讲透会被并到运营方法里去。

PAT-IDEA-031

## 低刺激：你问的主动降噪思路，方向是对的，而且是块空白

先说行业现状：漂浮舱没有任何人做主动对消。全行业只有两手——被动隔音隔振（隔振垫、限制接触点、平台不碰墙、双层石膏板加岩棉，有公开施工指南和声学顾问项目，PAT-PRI-071），以及放掩蔽声（Dreampod 公开在卖 Noise Masking 音频，用来"盖住会侵入漂浮过程的频率"，PAT-PRI-072）。

掩蔽声是往舱里加声音，是提高刺激总量，跟"越低越好"正好相反。 这个对比直接写进交底书的技术问题和有益效果，非常有力。

被动隔音则受质量定律限制，低频段做不下去——这也是支撑主动对消非显而易见性的论据。被动措施还是要做，但只能写进说明书当背景，不能进权利要求。（PAT-IDEA-039）

### 7. 核心：耳朵一半在盐液里，一半在空气里

这是漂浮独有的声学处境。漂浮时外耳道口大致就在液面上，一只耳同时有两条通路。液体和空气的特性声阻抗差约三个数量级，声速差数倍，高盐还会进一步抬高液相声速和密度。

结构声经舱体传进液相后直达半浸的耳，这条路不经过气腔——空气侧的扬声器对它几乎无效。 光装一套 ANC 扬声器解决不了问题。

能写的装置： 气腔内的声源 + 浸入工作液的换能器，两个对消通道分别针对经气路和经液路到达耳位的分量；两通道的幅相配置随液位和头部浸没深度变化调度（因为浸没深度改变了两条通路的相对贡献）。

还有一条支撑创造性的话要写进说明书： 主动对消的静区只在小体积内成立，这是它在房间里难做的原因。而漂浮恰好把头约束在液面附近一个很小且可预测的区域，只需要给一个人头周围成形静区。 这是主动对消最有利的场景之一。

PAT-IDEA-032

### 8. 漂浮的人头会漂，静区得跟着耳朵走

主动对消要在误差点上把残余声压压到最小。耳机上误差麦克风贴着耳，座舱头枕上人靠着头枕。漂浮时人不接触任何固定结构，头会缓慢平移和转动。误差传感器钉在舱壁上，静区就不在耳朵那儿，对消在耳位上甚至可能变成增噪。

能写的装置： 误差传感器承载在随头浮动、与头保持固定相对位姿的浮体上（颈托或头枕形式，本身不提供支撑反力，只保持相对位置）；或者非接触估计头部位姿，让静区中心跟着头移动。

关键是要写清楚：这个承载浮体在中性浮力条件下怎么维持相对位姿而不给头施加可感知的力——这又回到高盐中性浮力的特殊性。拿掉中性浮力，人躺在固定支撑上头不漂，问题就消失了。

任何要人戴设备的方案都跟低刺激冲突，不要用。 PAT-IDEA-033

### 9. 把"主动对消"用到温度上：液面那条冷热线

这是漂浮真实痛点。身体一半在液里一半在气里，交界处那条冷热分界是最持续的刺激源之一。

高盐让这件事跟清水不一样，而且是定量的： 高盐显著降低水活度，同温下盐液的平衡蒸气压低于纯水，所以让皮肤蒸发散热为零所需要的气腔露点跟纯水情形不同。照纯水算会算错。

能写的装置： 气腔温湿度构成随液温的闭环，控制目标是液面附近净热流趋零，而不是简单把气温设成等于液温；湿度设定点由工作液当前浓度和温度下的水活度导出；同时限制气腔定向气流速度免得形成对流刺激。

顺带的协同： 气腔湿度按水活度控住，同时抑制了蒸发导致的密度漂移，一个动作同时服务低刺激和第 6 条的密度窗口。

PAT-IDEA-034

### 10. 触觉通道：自己动一下，波撞壁弹回来拍身上

占用期间人不可能完全不动。任何微小动作都在液面激起波，封闭小舱里很快到壁面反射回来拍在身上，而且是自激的——越想放松越注意到。被动吸波要占空间，小舱里没余量。

能写的装置： 舱壁或端部设可动边界或射流，以入射波面信号为参考产生反相波，使该处反射系数趋零。控制律必须按高盐工作液的密度和粘度标定，波速、衰减、边界层特性都跟清水不同。

港工领域的主动吸收造波边界是成熟技术，移植过来有据可依。PAT-IDEA-035

### 11. 既要绝对黑，又要看得见人

深度低刺激要求视觉输入趋零，但安全要求能观察到人。留一盏微光就是残余刺激（暗适应后人眼极敏感），全黑了摄像头又失效。

能写的装置： 占用期间照明和成像照明走人眼不敏感的近红外，监护成像用对应波段器件；可见光通道在深度模式下硬件断电或机械遮断；同时对舱内材料的可见波段荧光和漏光设残余照度上限，超限不许进深度模式。

跟第 5 条呼应：空舱段用激发波段消杀，占用段用近红外监测，可见通道两种情况都被硬件互锁管住。

这条跟高盐关系弱，挂在下面第 12 条底下当实现手段，别单独报。 PAT-IDEA-036

### 12. 母案候选：刺激预算

低刺激不是关灯关声，是五个通道的残余量被实测出来、被闭环压到阈值以下、不达标就不许进深度模式。

现有产品把低刺激当成一组开关。残余刺激从来没被测量过：残余声压多少、暗适应后残余照度多少、液面温差多少、反射波波高多少、气腔有没有残余氧化剂气味。用户抱怨的每一条都落在这些没人测的量上，而厂商的应对是加掩蔽声把它盖住。

能写的装置： 五通道残余量传感——声（耳位残余声压谱）、光（暗适应基准下残余照度）、热（液面净热流）、触（液面残余波高）、化学（气腔残余氧化剂）；每通道有目标阈值和对应的对消或抑制执行器；控制器把五个残余量压到阈值以下；任一超阈则深度模式许可为假，自动降级并指出是哪一路超标。

为什么是组合不是拼凑（这段必须写足）： 五个通道共用同一个占用状态机和同一套准入逻辑；化学通道的阈值直接来自消杀侧的残余臭氧；热通道的湿度设定反过来稳定了液相密度；光通道的可见断电和消杀侧的激发互锁共用一套光学。这些是彼此支持的耦合。

这条能把上面所有条统起来，而且和消杀侧的回填准入接在同一个准入逻辑上。是本轮最像母案的一条。

PAT-IDEA-037

## 主动降光：先说一个必须写进交底书的物理结论

光不能反相对消。这条路物理上不存在。

主动降噪成立，是因为声波频率低、波长在厘米到米量级，相位可以测、可以实时复现，反相叠加能量相消。可见光频率约 10¹⁴ 赫兹量级，波长亚微米，而舱内的环境光和漏光是非相干宽带辐射——没有可用的相位参考，也没有任何可实现的手段逐点复现相位。两束非相干光叠加，辐照度是相加的，只会更亮。稳定的相消干涉只在相干光路里成立，那是干涉仪和自适应光学，跟"把屋子弄暗"是两回事。

所以：光只能被遮断或吸收。 主动降噪能搬过来的只有"闭环 + 误差点"这一层，执行手段必须换。

这条要在交底书里主动写明。主动说清为什么不能照搬，反而能证明我们的方案不是对主动降噪的显而易见移植。（PAT-IDEA-044 已打掉）

### 13. 真正能写的第一条：允许亮度随暗适应往下滑

公开的暗适应曲线：进入黑暗后阈值先快降，5 到 8 分钟出现杆锥转折，之后缓降，约 40 分钟渐近到绝对阈值，量级 10⁻⁵ 到 10⁻⁶ 坎德拉每平方米。

这个时间尺度恰好就是一次漂浮的长度。 人眼灵敏度在会话过程中要提高好几个数量级。

现有做法是给舱内定一个静态的"够黑"指标。结果必然失配：会话开始时看不见的残余光，到第 30、40 分钟就是明确可见的辉光。 使用者说"后半程总觉得有一点亮"，来源就在这。

能写的装置： 深度模式的残余亮度允许上限写成暗适应时长的单调递减函数，形状对应公开的暗适应曲线（含杆锥转折段）；眼位方向设能工作到该量级的低照度探测通道，实测并与当前时刻的上限比较；越界则判定深度模式许可为假并指出是哪个源越界。还可以写成：允许存在的弱发光源数量随暗适应推进逐级减少。

客体边界要划清： 暗适应曲线本身是科学发现，第 25 条下不可专利，不能主张。能主张的是把它用作装置准入阈值的时变设定并据此联锁的具体结构。

PAT-IDEA-041、PAT-PRI-077

### 14. 最硬的一条：你们的消杀系统会污染暗环境

这条我查出来的时候有点意外，但它是真的。

公开研究里有一整个方向，是把二氧化钛和长余辉磷光体（铝酸锶掺铕镝之类）复合，让光催化在停止照射后靠余辉继续工作，余辉可持续数分钟到数小时。就算不刻意掺磷光体，涂层、基材、白色高分子和颜料在紫外照射后也普遍有光致发光和磷光衰减。

把两件事放一起看：空舱段用紫外激发舱壁光催化涂层 → 回填 → 人进舱 → 在黑暗里暗适应 40 分钟，阈值降到 10⁻⁶ 量级。此时舱壁上任何一点肉眼初看不见的余辉，都会变成明确可感知的辉光——而且是整片壁面在发光，比一个点光源更难忽略。

消杀越强，暗环境越脏。 没有别人会遇到这个问题，因为没有人把光催化面放在一个随后要做深度暗适应的舱内表面上。

能写的装置： 激发段结束到占用许可之间设余辉衰减环节——实测壁面残余发光，衰减到当前暗适应时刻对应的上限以下才放行占用；不达标则延长等待或主动淬灭。更值钱的一层：把涂层的余辉衰减时间常数写成权利要求里可限定的选型参数（在满足光催化活性的前提下必须小于设定值）。

这是消杀和低刺激两条线耦合最硬的证据——余辉未衰减不许占用，占用未结束不许激发，两者共用同一个状态机，必须一起设计才能同时成立。这段直接拿去证明"不是简单叠加"。

注意方向：公开研究要的是余辉越长越好，我们要的是越短越好。这个相反的对比很有说服力。

PAT-IDEA-042、PAT-PRI-078

### 15. 光只能挡，那就按实测漏光分布定向地挡

舱内残余可见光的来源是分散且不对称的：门缝和密封面漏光、指示灯、电子器件状态灯、观察窗、材料余辉。整体加一层遮光会挡住必要功能，而且做不到零；装配公差、密封件老化、舱体形变还会让漏光分布随时间变化，出厂时一次性的遮光设计管不住全生命周期。

能写的装置： 舱内设面向内表面的低照度成像，在无人的标定态测出可见波段漏光的空间分布；遮光元件做成可寻址分区；控制器只驱动漏光位置对应的分区遮断，其余分区不动以免影响别的功能；占用期间以眼位残余亮度为反馈，跟第 13 条的时变阈值闭环收紧。设备还能在空舱标定态自己输出漏光位置清单——把"查漏"从人工排查变成设备自检。

不能主张： 电致变色玻璃、PDLC 调光膜、SPD、液晶快门这些电控调光材料本身（成熟商品，专利族庞大），遮光帘、暗室门斗、迷宫入口也都是公知。它们只能当实施例。落点必须是"按实测漏光分布分区驱动"加"随暗适应收紧的阈值闭环"。

PAT-IDEA-043、PAT-PRI-079、PAT-IDEA-045（已打掉）

### 光通道有个重要限制要提前告诉代理师

光这几条跟高盐基本无关。 去环境测试一做——同样的事在普通暗室里问题照样在——就会判死。所以光通道必须挂在低刺激母案 `PAT-IDEA-037` 之下，不能写成高盐发明。

唯一的例外是第 14 条：它依赖"光催化面装在人要在里面暗适应一小时的舱内"这个你们特有的组合，指向性很强，可以作为独立权利要求的支撑点。

## 不要写

| 想法 | 为什么 | 卡 |
| --- | --- | --- |
| 我们用了 AOP／光触媒 | 公开在售的现有技术 | PAT-IDEA-040 |
| 放白噪音、掩蔽声 | Dreampod 在卖，且方向相反 | PAT-IDEA-038 |
| 隔振垫、双层墙、吸音棉本身 | 行业标准做法，有公开施工指南 | PAT-IDEA-039 |
| 降液位让重力逐步回到身体 | US5295929、US6042602 已封死 | PAT-PRI-075/076 |
| 高盐中性浮力下的坐仰卧转换 | 前提就不成立，你们排空 | PAT-IDEA-017 |
| 冲洗舱内表面 | 商业排空式产品已有回冲系统 | PAT-PRI-070 |
| 骨传导主动降噪、通用 ANC 链路 | US9324313 | PAT-PRI-073 |
| 不用氯不用溴所以更安全 | 行业共识不能这么主张 | PAT-PRI-042 |
| 用反相光把环境光对消掉 | 物理上不成立，非相干光叠加只会更亮 | PAT-IDEA-044 |
| 电致变色、PDLC 调光材料本身 | 成熟商品，常规选用 | PAT-IDEA-045 |
| 可在黑暗中持续工作的光催化材料 | 已是公开研究方向，且方向跟我们相反 | PAT-PRI-078 |

## 建议先做的两件样机

一、空舱气相光催化（`PAT-IDEA-028`）。 这条最强：有真实的技术问题（壁面生物膜没人管）、有真实的物理依据（气相没有盐清除）、有你们独有的前提（排空式空舱窗口）、还顺带解掉溴酸盐。第 4、5、6 条都能挂在它下面当从权。

二、液气双相对消（`PAT-IDEA-032`）。 全行业空白，问题真实，而且漂浮的小静区反而是有利条件。第 8 条随头误差点是它的必要配套。

顺带做的第三件，成本极低： 第 14 条的余辉实测（PAT-IDEA-042）。只要拿紫外照一下候选涂层，在暗室里量它的发光衰减曲线就行。如果余辉曲线和暗适应阈值曲线在会话时间轴上相交，这就是一条别人没有的硬发明点，而且证明了消杀和低刺激必须一起设计。 花的钱比做样机少得多。

第 12 条刺激预算作为母案由代理师定。

## 做样机前必须先测的

消杀侧：工作液里羟基自由基的表观清除速率（跟清水对照）；工作液的紫外可见衰减曲线；所用泻盐的溴本底和运行后溴酸盐累积曲线（这条决定第 2 条的生死）；壁面刮取计数对照（液相循环 vs 空舱气相处理，这条是第 3 条的命门）；盐霜厚度与光催化活性的关系；气相臭氧分解半衰期。

低刺激侧：舱内实际残余声压谱（先知道敌人是谁）；半浸耳位液相与气相两条通路的传递函数（决定双通道是不是必要，若液相可忽略就降级成单通道）；头部漂移和转动幅度实测；液面温度梯度和主动跟随后的残余热流；波在舱壁的反射系数。

每一条都要在清水浴缸里做一遍同样的事。问题还在，说明高盐不是必要条件，那条就得降级或打掉。

全部清单见 PAT-GAP-004。